# Technická specifikace

## Předmět zakázky

Dodávka mechanických vodoměrů s pulzním výstupem pro dálkový přenos.

## Rozsah předmětu zakázky

Mechanické vodoměry v následujících počtech:

- DN20 – 4476 ks

- DN25 – 255 ks

- DN40 – 58 ks

- DN50 – 159 ks

- DN80 – 27 ks

- DN100 – 4 ks

## Parametry předmětu zakázky

### Společné parametry:

- mokroběžné mechanické jedno- nebo vícevtokové vodoměry

- kovové tělo vodoměru

- odolné krycí sklo

- možnost opakovaného použití vodoměru – možnost opravy a opakovaného ověření

- pulzní výstup pro připojení přenosového modulu dálkového odečtu

- k vodoměrům musí existovat přenosový modul pro dálkový přenos dat technologií NB-IoT (není součástí tohoto zadávacího řízení, ale jeho existence musí být doložena potřebnými dokumenty – bude navazovat samostatné zadávací řízení na sběr a přenos dat)

- určení pro horizontální montáž

- součástí vodoměru musí být i vložená zpětná klapka

- vodoměry musí být odolné proti ovlivnění funkce magnetem nebo jiným technickým prostředkem bez narušení vodoměru

- vodoměry musí být schopny funkce i v podmínkách trvalého ponoření (IP68)

- vodoměry musí splňovat požadavky, stanovené nařízením vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, případně Opatření obecné povahy č. 0111-OOOP-C035-14.

### Parametry specifické dle DN:

- DN20

  - stavební délka 165 mm

  - trvalý průtok Q3 4 m3/h

  - závitový spoj

  - číselník minimálně 5-ti místný

  - třída přesnost min. R 80

- DN25

  - stavební délka 260 mm

  - trvalý průtok Q3 6,3 m3/h

  - závitový spoj

  - číselník minimálně 5-ti místný

  - třída přesnost min. R 80

- DN40

  - stavební délka 300 mm

  - trvalý průtok Q3 16 m3/h

  - závitový spoj

  - číselník minimálně 5-ti místný

  - třída přesnost min. R 80

- DN50

  - stavební délka 270 mm

  - trvalý průtok Q3 40 m3/h

  - přírubový spoj

  - číselník minimálně 6-ti místný

  - třída přesnost min. R 100

- DN80

  - stavební délka 300 mm

  - trvalý průtok Q3  63 m3/h

  - přírubový spoj

  - číselník minimálně 6-ti místný

  - třída přesnost min. R 100

- DN100

  - stavební délka 360 mm

  - trvalý průtok Q3 100 m3/h

  - přírubový spoj

  - číselník minimálně 5-ti místný

  - třída přesnosti min. R 100

Vodoměry budou splňovat požadavky zákonných norem pro použití ve veřejné vodovodní síti a pro styk s pitnou vodou, zejména musí odpovídat požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005.

Parametry vodoměrů doloží dodavatel technickým listem, příp. prohlášením o shodě, či jiným rovnocenným dokladem.

Stavební délka je uváděna včetně zpětné klapky.

## Termíny dodání

Dodávka vodoměrů bude rozdělena do etap následujícím způsobem:

- etapa (Barbořina) – 12/2025-02/2026

| DN20 | 649 |
| --- | --- |
| DN25 | 10 |
| DN40 | 3 |
| DN50 | 5 |
| DN80 | 1 |
| DN100 | 1 |

- etapa (centrum) – 03/2026 – 04/2026

| DN20 | 568 |
| --- | --- |
| DN25 | 54 |
| DN40 | 11 |
| DN50 | 15 |
| DN80 | 2 |
| DN100 | 0 |

- etapa (Oskol) – 05/2026 – 06/2026

| DN20 | 309 |
| --- | --- |
| DN25 | 27 |
| DN40 | 8 |
| DN50 | 47 |
| DN80 | 0 |
| DN100 | 0 |

- etapa (Dolní Zahrady) – 07/2026 – 08/2026

| DN20 | 429 |
| --- | --- |
| DN25 | 12 |
| DN40 | 2 |
| DN50 | 2 |
| DN80 | 1 |
| DN100 | 0 |

- etapa (Průmyslová zóna + Horní Zahrady) – 08/2026 – 09/2026

| DN20 | 312 |
| --- | --- |
| DN25 | 20 |
| DN40 | 6 |
| DN50 | 18 |
| DN80 | 5 |
| DN100 | 0 |

- etapa (Za Moravou) – 10/2026 – 11/2026

| DN20 | 269 |
| --- | --- |
| DN25 | 7 |
| DN40 | 0 |
| DN50 | 1 |
| DN80 | 0 |
| DN100 | 0 |

- etapa (Zachar) – 12/2026 – 04/2027

| DN20 | 1056 |
| --- | --- |
| DN25 | 82 |
| DN40 | 19 |
| DN50 | 38 |
| DN80 | 12 |
| DN100 | 2 |

- etapa (Zachar, š. Velehradská) – 05/2027 – 07/2027

| DN20 | 709 |
| --- | --- |
| DN25 | 37 |
| DN40 | 8 |
| DN50 | 28 |
| DN80 | 1 |
| DN100 | 0 |

- etapa (ostatní) – 08/2027 – 09/2027

| DN20 | 175 |
| --- | --- |
| DN25 | 6 |
| DN40 | 1 |
| DN50 | 5 |
| DN80 | 5 |
| DN100 | 1 |

## Další podmínky

Na dodané vodoměry bude dodavatelem zajištěna garance dostupnosti originálních náhradních dílů a servisu na dobu minimálně 10 let od ukončení dodávky.

Garance ceny vodoměrů po celou dobu dodávky dle jednotlivých etap.